Příloha 1: Minimální požadavky na technické vlastnosti a součásti Dodávky

Zařízení pro rentgenové snímkování a počítačovou tomografii archeologických materiálů

Základní charakteristika

Předmětem veřejné zakázky je dodávka rentgenu s integrovaným řešením počítačové tomografie, který bude sloužit v oblasti výzkumu archeologických nálezů a jejich konzervace. Přístroj bude využíván pro řešení problematiky tvaru a struktury předmětů, jejich konstrukčního řešení, míry mechanického a chemického poškození, lokalizace skrytých vad apod.

Minimální technické parametry

- Zdroj RTG záření

- Zdroj RTG záření je řešen tak, aby přístroj umožňoval práci se dvěma odlišnými zdroji RTG záření.

- Tyto zdroje jsou buď v přístroji stabilně instalované

- Zdroj 1: pracovní napětí min. v rozsahu 80-200 kV, proud RTG lampy min. v rozsahu 0,2-6 mA, maximální výkon min. 500 W, ohnisko 0,8 mm, vyzařovací úhel RTG záření 40° x 40° nebo větší.

- Zdroj 2: pracovní napětí min. v rozsahu 40-120 kV, proud RTG lampy min. v rozsahu 0,05-0,3 mA, max. výkon min. 35 W, ohnisko 0,05 mm nebo menší, vyzařovací úhel RTG záření 30° x 40° nebo větší.

- Přípustnou variantou dodávky přístroje se dvěma zdroji RTG záření je dodávka přístroje pouze s jedním zdrojem RTG záření splňujícím technické parametry obou výše uvedených zdrojů, tj. přístroj je schopen pracovat v rozsahu požadovaných technických parametrů obou výše uvedených zdrojů.

- Kabina

- Kabina je řešena tak, že umožňuje bezpečnou práci s celým přístrojem.

- Nosnost prozařovacího pultu je min. 20 kg.

- Minimální plocha, kterou je možné prozářit je 1000 x 400 mm.

- Konstrukce přístroje umožňuje buď snímání předmětu v celé délce a šířce kabiny bez posunu zdroje záření a detektoru, nebo s jejich posunem. Posun RTG lampy je elektricky pomocí ovladačů, a to po celé vnitřní délce kabiny. Posun detektoru je zajištěn elektricky. V krajní poloze rentgenky je zařízení umožňující rotaci zkoumaného předmětu. Pohon umožňuje pořizování snímku pro potřeby rekonstrukčního CT.

- Záznamové a vyhodnocovací zařízení

- Záznam analýzy je realizován prostřednictvím detektoru s minimální aktivní plochou 400x400 mm a minimálním rozlišením 2000 x 2000 pixelů.

- Rozsah AD převodníku detektoru min. 16 bitů.

- Dosažitelné rozlišení RTG snímku min. 40 µm.

- Zařízení umožňuje přenos signálu do PC (příp. notebooku) v reálném čase a jeho SW zpracování.

- PC a SW pro zpracování záznamu je součástí dodávky.

- PC (procesor s min. 6 jádry; min. 8GB RAM, min. 500 GB SSD disk, dedikovaná grafická karta) s min. 27“ grafickým 4K monitorem.

- PC a příslušný SW umožňuje zejména: snímání a přenos snímků do PC i v reálném čase, popis snímků, jejich ukládání, základní úpravy, měření ve snímku.

- Rekonstrukčním CT

- Možnost pořizování CT skenů předmětů do min. průměru 350 mm

- Možnost pořizování CT skenů předmětů s rozlišením min 40 µm.

- Rekonstrukční SW s následujícími funkcemi:

  - automatické kalibrace skenů

  - plná 3D rekonstrukce z projekcí

  - zobrazování v řezech

  - měření vzdáleností

  - sada plně barevných LUT zobrazovacích tabulek pro zvýraznění hodnot v různých rozsazích

  - plně uživatelsky daná rovina řezu

  - extrakce kulové, válcové a kuželové plochy v reálném čase

  - funkce doostření pro zvýraznění detailů

  - volitelný individuální zoom v různých řezech

  - zobrazování ve 3D

  - zobrazování isoploch vč. editoru materiálů, průhlednosti a odrazových vlastností

  - editor a export videa ve formátech podporovaných volně dostupnými přehrávači (např. VLC, a běžně používanými prohlížeči, např. Firefox, Chrome)

  - videa s animací průchodu objemovými daty, pohledu v řezech, 3D pohledu, zoom

- PC stanice (procesor s min. 8 jádry, min. 32GB RAM, min. 1TB SSD disk, dedikovaná grafická karta) s grafickým 4K monitorem o velikosti min. 27“

- Ostatní podmínky

- Přístroj je klasifikován jako tzv. „drobný zdroj“ dle zák. č. 263/2016 Sb., atomového zákona a navazujících předpisů a jako takový může být po instalaci, zaškolení obsluhy a ohlášení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost bezprostředně používán. Dodavatel se zavazuje poskytnout plnou součinnost při ohlášení přístroje Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

- Celková hmotnost zařízení je max. 1400 kg.

- Zařízení lze instalovat do místnosti se vstupem o šířce 900 mm a výšce 1970 mm.

- Zapojení zařízení do zásuvky s napětím 230V.

- Zařízení funguje samostatně a nepotřebuje další zařízení pro svůj provoz.

- Zařízení nevyžaduje pravidelné seřízení a prověření jeho bezpečného provozu dodavatelem.

- V ceně dodávky je zahrnuta doprava do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy instruktorem s certifikací NDT level III minimálně v rozsahu jednoho pracovního dne v českém jazyce, návod na obsluhu přístroje v elektronické a tištěné podobě v českém nebo anglickém jazyce.

Dodavatel se zavazuje doložit přesnou specifikaci jednotlivých součástí zařízení (zdroj RTG záření, kabina, záznamové a vyhodnocovací zařízení, rekonstrukční CT) a celé sestavy, související s požadovanými technickými parametry, aby zadavatel mohl ověřit splnění jím stanovených požadavků.