Příloha č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| - Automatická metalografická rozbrušovací pila s možností manuálního řezání | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| možnost nastavení řezných parametrů |  |
| volitelné otáčky |  |
| automatické měření pohybu (y/z osa) |  |
| režim automatického řezání řízeného posuvem |  |
| režim automatického řezání řízeného řeznou silou |  |
| režim manuálního řezání na přídavném stolku |  |
| režim manuálního řezání pákou |  |
| režim automatického odbrušování hrncovými kotouči |  |
| možnost nastavení a uložení jednotlivých uživatelských programů |  |
| USB pro export/import dat |  |
| Min. požadavky na parametry přístroje |  |
| max. dělící kapacita: ø 40 mm |  |
| vertikální pohyb – manuální/automatický: 100 mm |  |
| řezná rychlost: 0,05 – 15 mm/s |  |
| přesnost vertikální osy: 0,1 mm |  |
| paralelní pohyb: 20 mm |  |
| přesnost paralelní osy: 0.01 mm |  |
| plynule nastavitelné otáčky: 300–2500 ot. /min |  |
| rozměry: šířka: max. 550 hloubka: max. 410 mm |  |
| Požadované příslušenství |  |
| recirkulační jednotka min 15 l |  |
| ostřící zařízení |  |
| upevňovací rameno vzorků |  |
| svěrka na vzorky o ø 0-40 mm |  |
| vakuová upínací jednotka po upínání sklíček různých velikostí |  |
| přídavný stůl |  |
| úhlový příložník |  |
| diamantové kotouče (1 ks rozbrušovací, 1 ks jemnozrnný, 1 ks hrubozrnný) |  |
| kryt proti rozstřiku |  |

| - Automatická dvoukotoučová metalografická bruska a leštička | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| samostatně ovladatelné pracovní disky |  |
| plynule nastavitelné otáčky pracovního disku a pracovní hlavy |  |
| možnost nastavení směru otáčení pracovního kotouče a pracovní hlavy |  |
| možnost nastavení a uložení jednotlivých uživatelských programů |  |
| pneumatické nastavení výšky pracovní hlavy |  |
| manuální vyklápění pracovní hlavy do obou stran |  |
| možnost použití automatické hlavy na obou discích |  |
| USB pro export/import dat |  |
| Min. požadavky na parametry přístroje |  |
| preparační disk: ø 300 mm |  |
| počet broušených/leštěných vzorků: 6 |  |
| individuální přítlak: 10-70 N |  |
| centrální přítlak: 25-300 N |  |
| výkon motoru (bruska): 650 W |  |
| výkon motoru (hlava): 130 W |  |
| plynule nastavitelné otáčky (bruska): 30–500 ot. /min |  |
| plynule nastavitelné otáčky (hlava): 30–150 ot. /min |  |
| připojení vody: max. 6 barů |  |
| Požadované příslušenství |  |
| pracovní disky ø 300 mm (2 ks) |  |
| ochranná obruč ø 300 mm (2 ks) |  |
| držák vzorků pro individuální přítlak pro 6 vzorků ø 40 mm |  |
| držák vzorků pro individuální přítlak pro vzorky 70x40 mm |  |
| unášeč držáků vzorků při leštění |  |
| nivelační disk pro fixaci vzorků do držáku |  |
| automatická dávkovací jednotka pro diamantové suspense a finální leštění |  |

| - Požadavky na dodání a zprovoznění přístrojů | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| instalace zařízení v potřebném rozsahu |  |
| kompletní zaškolení na obsluhu zařízení a přípravu vzorků v potřebném rozsahu |  |
| manuály v českém jazyce |  |
| prohlášení o shodě v českém jazyce |  |
| pravidelné servisní prohlídky v záruční lhůtě |  |

| 4. Položkový rozpočet |  |
| --- | --- |
| Automatická metalografická rozbrušovací pila s možností manuálního řezání (včetně příslušenství) | …………… Kč bez DPH |
| Automatická dvoukotoučová metalografická bruska a leštička (včetně příslušenství) | …………… Kč bez DPH |
| Celková cena | …………… Kč bez DPH |