Příloha č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| - ruční spektrometr XFR včetně příslušenství · ruční bateriově napájený rentgenový přístroj (princip rentgenové energiově disperzní fluorescence) pro přesnou kvantitativní a kvalitativní analýzu vzorků (kovové předměty, pigmenty, malby, nátěry, geologické a environmentální vzorky) | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| Min. požadavky na parametry přístroje: |  |
| Mód pro analýzu kovů a jejich slitin z hlediska prvků: Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, As, Sn, Sb, Au, Pt, Hg. Je požadováno, aby každý prvek byl měřen od detekčního limitu až do 100% - vše v jednom programu bez potřeby volby uživatelských kalibrací. Dodané kalibrace musí mít deklarovanou metrologickou návaznost na mezinárodně uznávané CRM (Certifikované referenční materiály). | …………. |
| Mód pro analýzu lehké matrice (zeminy, horniny, pigmenty, malby) plně kvantitativně kalibrované prvky: Mg, Al, Si, Ca, K, S, P, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Ta, Au, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, La, Ce, Nd, Pr, Ba + software musí umožňovat automatický real-time přepočet již během měření na displeji do uživatelem zvolené oxidické formy, např. SiO₂, CaO | …………. |
| Mód pro analýzu kovů a vzácných + drahých kovů: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ir, Pt, Au, Rh, Ru, Pb, Bi, Zr, Pd, Ag, Sn, Sb, W, In, Hg, Cd – opět plně kvantitativně kalibrovaný od detekčního limitu až do 100% - u tohoto módu je požadována funkce automatické detekce galvanického pozlacení + vyčíslování karátů a samostatný sub-mód pro přesné vyčíslení tloušťky vrstvy Au v mikrometrech. | …………. |
| Mód pro stanovení tloušťky vrstev/pokovení z hlediska: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Au | …………. |
| Typ detektoru: SDD detektor s výhradně GRAPHENE okénkem (jiné, než Graphene okénko detektoru není přípustné) | …………. |
| Požadovaná anoda RTG: Ag (pro zajištění maximální citlivosti detekce Cl) | …………. |
| Výkon RTG lampy minimálně 4W | …………. |
| Požadované minimální dosažitelné napěti a proud RTG: 50kV a 200uA | …………. |
| Požadavek na SW přístroje v češtině s možností uživatelského run-time přepnutí do dalších světových jazyků | …………. |
| Požadovaný rozsah pracovních teplot pro kontinuální pracovní cyklus od -10°C do 50°C bez potřeby externího či přídavného chlazení (garance přímo výrobcem) | …………. |
| - Požadovaná odolnost proti pádu přístroje dle MIL-810-G (nebo novější či ekvivalentní normy) doložená vhodným dokumentem výrobce | …………. |
| - Požadovaná odolnost všech částí přístroje včetně vstupního okénka proti vodě a prachu minimálně dle IP 54 doložený nezávislým atestem/certifikátem | …………. |
| - Přístroj musí umožnit uživatelsky nastavit měřící časy samostatně a nezávisle pro fázi těžších a pro fázi lehkých (Al, Mg, Si, P a S) prvků | …………. |
| - Přístroj musí mít integrovaný digitální barometr pro zajištění dlouhodobé správnosti výsledků. Je požadováno, aby přístroj automaticky za pomocí vestavěného digitálního barometru při každém měření plně automatizovaně bez zásahu uživatele provedl korekci na aktuální barometrický tlak. Požadavek na automatické uvedení tlaku u každého měřeného výsledku v mbar. | …………. |
| - Zapnutí přístroje minimálně do 30 vteřin | …………. |
| - Hmotnost přístroje ≤2 kg | …………. |
| - Požadovaný operační systém přístroje: Linux | …………. |
| - Požadavek na minimálně 8 fyzických předřadných filtrů rentgenky s automatickou mechanickou rotací před rentgenkou dle zvolené kalibrace a fáze testu | …………. |
| - Rozlišení detektoru ≤ 137eV kaMn při min 70tis pulzech | …………. |
| - Požadavek na 2 kamery přístroje s možností tisku fotek přímo na atestu: | …………. |
| - 1x Požadavek na integrovanou panoramatickou kameru min 13Mpixel pro focení vzorků / měřených dílů s automatickou fokusací / zaostřením. Je požadováno uložení fotografie spolu s výsledkem měření a tisk na atestu analýzy. Kamera musí mít auto fokusaci. Tato kamera musí umožnit rovněž čtení čarových a QR kódů | …………. |
| - 1x Integrovaná FULL VGA kameru v sondě přístroje pro zobrazování a zaměření místa měřeného vzorků s vyznačením měření oblasti kruhem na displeji přístroje. Je požadováno uložení fotografie měřeného místa spolu s výsledkem měření a tisk na atestu analýzy | …………. |
| - Fokusace – umožňující stiskem na displeji zmenšit měřenou plochu na průměr max 2 mm a zpět na plnou velikost. Je požadováno, aby fokusace umožňovala i analýzu lehkých prvků Al, Mg, Si, P a S. Při dodávce bude kontrolováno pomocí fluorescenčního terčíku. | …………. |
| - komunikace přístroje přes WiFi a možnost zobrazení displeje přístroje při měření v reálném čase v mobilních telefonech s Android a iOS. Zařízení musí umět fungovat i jako Hot-Spot. Přes WiFi také musí být možné realtime hned po skončení analýzy automatizovaně odeslat naměřená data a fotografie do SMB úložiště či SMB serveru a to ve formátech minimálně JSON, CSV a PDF. WiFi modul součástí dodávky. | …………. |
| - detektor musí mít aktivní ochranou automatickým mechanickým zaklopením bránícím poškození detektoru vždy automaticky po dokončení každého měření – mřížka není z důvodu možnosti propíchnutí špendlíkem či jiným ostrým předmětem přípustná | …………. |
| - Pevně integrovaný nevýklopný displej s úhlopříčkou min 4“ s rozlišením min 800x480 pro přehledné zobrazení chemického složení, chyby měření (sigma). Automatické numerické i grafické porovnání min/max specifikace jakosti kovových slitin u každého měření přímo na měřící obrazovce společně s naměřenou hodnotou a chybou měření v každém řádku. Součástí dodávky jsou materiálové knihovny dle ČSN, DIN, AISI | …………. |
| Příslušenství přístroje minimální: |  |
| 2 baterie s kapacitou minimálně 49Wh | …………. |
| adapter pro nabíjení baterie | …………. |
| kufr, sada náhradních vstupních fólií | …………. |
| SW pro PC umožňující komfortní online i offline management výsledků, tisky, třídění, filtrování, práci se spektry, včetně dekonvolucí, matematických operací se spektry | …………. |
| Podpora exportu PDF protokolů z měření i přímo z přístroje na USB klíč bez potřeby použití počítače – možnost uživatelského přizpůsobení rozložení protokolu v těchto PDF. | …………. |
| Požadavek na možnost exportu dat na vyjímatelnou microSD kartu přímo z přístroje. | …………. |
| SW musí přístroje umožňovat uživatelskou modifikaci Python pluginu pro real time zpracování naměřeného výsledku (ihned po dokončení analýzy automaticky) ... tento plugin musí umožňovat uživatelské matematické operace jak s prvky tak se spektrem včetně výpočtu poměru píků a advanced zpracování dat a jejich přenos. | …………. |
| Součástí dodávky musí být stativ se vzorkovou komorou o vnitřní velikosti minimálně 100 x 150 x 150 mm a který musí mít z důvodu bezpečnosti obsluhy plnohodnotný vícebodový interlock realizovaný polarizovanými do série zapojenými magnetickými kontakty na více místech stativu = nelze provádět měření při otevření vzorkové komoře, a to ani při překrytí sondy přístroje či senzoru přístroje vzorkem či jiným předmětem. | …………. |
| Součástí musí být i druhý menší stativ – terénní přenosný stativ | …………. |