## DNS na přístroje
Standardy přístrojového vybavení
Kód | Položka | Označení dle soupisu prvků | CPV kódy | Název cpv | Minimální požadované specifikace | Počet ks | Garant a osoba na zaškolení obsluhy | Zakázka | Pracoviště | Místo doručení
1 | Klimabox | P5 | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Dodání klimaboxu (klimatická komora), objem 108 l, chlazení (Peltierový článek), regulovatelná vlhkost (10-90%), rozsah teplot (0-70°C), interní osvětlení | 1 | Dr. Romana Prausová |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 1.014, Dr. Romana Prausová
2 | Flow box (laminární box) | P7 | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Dodání flow boxu o rozměrech 764x549x866 (vnitřní) a 825x630x1160/1345 (vnější) mm, průtokem vzduchu min. 305 m2/hod., příkonem max. 70 W, HEPA filtrem, 18 W zářivkou, nerezovou pracovní plochou, s pojízdným podstavcem. | 1 | Dr. Romana Prausová |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 1.057, Dr. Romana Prausová
4 | Ovládání UV svítidla | P12 | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Ovládání germicidního UV svítidla - hodiny spínací a součtové, provedení na stěnu. Umožňují zobrazení součtu provozních hodin a reálného času, nastavení týdenního programu (osm časů zapnutí a vypnutí) pro pracovní a víkendové dny, možnost i manuálního ovládání zapnutí-vypnutí a další parametry. | 4 | doc. František Malíř, Dr. Vladimír Dvořák |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 3.007a, 2.069, 2.076, 3.045c, doc. F. Malíř, dr. V. Dvořák
5 | Laminární box třídy I | P7a | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Laminární box třídy I s vertikálním prouděním; 120 cm; dosažitelná tř. čistoty ISO 4 rychlost proudění vzduchu 0,3 m/s (regulovatelné 0,1 až 0,7 m/s), laminarita proudění ±10%, HEPA filtry H14, účinnost >99.999% pro částice 0,3 µm, velmi tichý chod, regulovatelné vnitřní osvětlení 0-2000; el.zásuvky 2x; 3x kohout (1x pro LPG, 2x nehořlavé plyny), rozměry v mm: vnější 1335 x 686 x 1331, vnitřní 1200 x 564 x 636, hmotnost max. 180 kg, pracovní plocha - nerez dělená, 230V/ 50Hz, 300W, s germicidní zářivkou na zadní stěně, časovač pro germicidní lampu + UV světlo fixní + podstavec: stojan pevný, výška 760-800 mm. | 1 | Dr. Vladimír Dvořák |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnosti 2.069, dr. V. Dvořák
5 | Laminární box třídy I | P18 | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Laminární box třídy I s vertikálním prouděním; 120 cm; dosažitelná tř. čistoty ISO 4 rychlost proudění vzduchu 0,3 m/s (regulovatelné 0,1 až 0,7 m/s), laminarita proudění ±10%, HEPA filtry H14, účinnost >99.999% pro částice 0,3 µm, velmi tichý chod, regulovatelné vnitřní osvětlení 0-2000; el.zásuvky 2x; 3x kohout (1x pro LPG, 2x nehořlavé plyny), rozměry v mm: vnější 1335 x 686 x 1331, vnitřní 1200 x 564 x 636, hmotnost max. 180 kg, pracovní plocha - nerez dělená, 230V/ 50Hz, 300W, s germicidní zářivkou na zadní stěně, časovač pro germicidní lampu + UV světlo fixní + podstavec: stojan pevný, výška 760-800 mm. | 1 | Dr. Vladimír Dvořák |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnosti 2.076, dr. V. Dvořák
6 | Laminární box třídy I | P24 | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Laminární box třídy I s vertikálním prouděním; 90 cm; tř.čistoty nejméně ISO dle ČSC ISO14644 (tř.A), filtry H14, účinnost > 99.995 pro částice 0,3 um; regulovatelná rychlost proudění vzduchu 0,3 m/s(regulovatelné 0,1-0,7 m/s; velmi tichý chod, regulovatelné vnitřní osvětlení 0-2000; rozměry v mm: vnitřní 900x564x636; vnější 1031x686x1331, hmotnost do 160 kg, pracovní plocha - nerez dělená, 230 V/50Hz, el.zásuvky 2x; 300W s germicidní zářivkou na zadní stěně + stojan nízký s kolečky, výšky 760-800mm; tj. pojízdná soustava | 1 | Doc. František Malíř |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 3.007a, doc. F. Malíř
7 | Laminární box třídy II (Biohazard) | P32 | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Laminární box třídy II (Biohazard); HEPA filtrace, účinnost > 99,999 % pro částice 0,3um, tř.čistoty vnitřního prostoru lepší než ISO5; automatická regulace rychlosti proudění, dálkové ovládání funkcí laminárního boxu, vnitřní osvětlení pracovní plochy > 1000Lx; požadavek velmi tichého chodu při plném výkonu pod 60dB; objem cirkulujícího vzduchu za hodinu- nejméně 100 m3; pracovní plocha - nerez, ovládací panel s akustickým a optickým alarmem, stand -by režim; časovač pro germicidní lampu + UV světlo na zadní stěně + podstavec; hmotnost maximálně 280-295 kg; el.zásuvky 2x; 2x kohout (1x pro LPG, 1x pro nehořlavý plyn),stojan nízký s výškou pracovní plochy 77 - 80 cm. | 1 | Doc. František Malíř |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 3.045c, doc. F. Malíř
8 | Laminární box třídy II (biohazard) | P7b | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Laminární box s vertikálním prouděním, tř. II s elektricky posuvným oknem a jedním nebo dvěma ventilátory, možno se zkosenou čelní částí (pod úhlem asi 7°). Box musí splňovat požadavky normy ČSN EN-12469:2000. Osazení dvěma HEPA filtry H14 (účinnost 99,999 % pro částice 0,3 µm). Vybavení boxu mikroprocesorovou řídící jednotkou s automatickou regulací proudění vzduchu a monitorovacím systémem s výstupem v podobě membránové klávesnice s názornými symboly a jednoduchým ovládáním s možností programování některých funkcí (sledováno vnitřní proudění vzduchu, proudění na pracovní štěrbině, stavu filtrů, teplotě uvnitř i vně boxu, výkon ventilátorů v závislosti na stavu znečištění fi ltrů, zbývající životnosti filtrů, stand-by režim, provoz UV lampy a počet provozních hodin boxu i UV zářiče v reálném čase). Nutné audiovizuální alarmové hlášení pro nenormativní proudění vzduchu uvnitř boxu a na pracovní štěrbině, pro nesprávnou pozici čelního okna, zněčištění HEPA filtrů, výpadek napájení, závadu ventilátoru. Čelní a boční okna z vrstevnatého bezpečnostního skla, čelní okno ovládáno elektricky z ovládacího panelu s možností vyklopení pro potřeby čištění. Integrovaný UV zářič s časovačem. Pracovní štěrbina s výškou cca 200 mm (při maximálním otevření cca 420 mm). Pracovní plocha standardního provedení z děrovaných nerezových panelů z nerezové oceli. Osvětlení pracovní plochy >1000 lux. Vnitřní vyložení boxu je z nerezové oceli. Další vybavení: 2 elektrické zásuvky IP 20 (max. 6 A) , 1 elektromagnetický plynový ventil s nožním ovládáním, 1 manuální ventil, celonerezová opěrka rukou, možnost napojení výfuku do vzduchotechniky, stojan s pojezdy vč. brzdícího systému koleček. Připojovací napětí 230 V. Rozměry přibližně: vnější [mm] [šxhxv] 1045x860x1500, rozměry vnitřní [mm] [šxhxv] 899x580x740. Hmotnost [kg] optimálně kolem 200, možno více. | 1 | Dr. Alena Fučíková |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 3.008, dr. A. Fučíková
9 | Laminární box třídy I | P7c | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Laminární box třídy I s vertikálním prouděním; dosažitelná tř. čistoty ISO 4 rychlost proudění vzduchu 0,3 m/s, laminarita proudění ±10%, HEPA filtry H14, účinnost >99.999% pro částice 0,3 µm, velmi tichý chod, vnitřní osvětlení; el.zásuvky 2x; 2x kohout (1x pro LPG, 1x nehořlavé plyny), přibližné rozměry v mm: vnější 1335 x 686 x 1331, vnitřní 1200 x 564 x 636, hmotnost cca do 180 kg, pracovní plocha - odnímatelná nerez dělená perforovaná, elektřina 230V/ 50Hz, 300W, integrovaná nebo odnímatelná UV zářivka s časovačem, podstavec s pojezdy a brzdným systémem, 1 x elektromagnetický plynový ventil s nožním ovládáním, celonerezová opěrka rukou. | 1 | Dr. Alena Fučíková |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 3.009a, dr. A. Fučíková
10 | Flow box (laminární box) | P26 | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Flow box o rozměrech 900 x 564 x 636 mm (vnitřní) a 1031 x 686 x 1331 mm (vnější), s vertikálním prouděním vzduchu s průtokem vzduchů min. 0,3 m/s (regulvatelné 0,1-0,7 m/s), s příkonem max. 300 W, s HEPA filtrem s účinností >99.999% pro částice 0,3 µm, s vnitřním regulovatelným osvětlením (0-2000 Lx), s nerezovou pracovní plochou, s vstupními porty pro kohouty, se speciálním pojízdným podstavcem. | 1 | Doc. Jiří Tůma |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 3.010, Doc. Jiří Tůma
11 | Klimatizační komora (klimabox) s programovatelným osvětlením | P22 | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Klimatizační komora o rozměrech 973 x 1250 x 576 mm (vnitřní) a 1250 x 1925 x 890 mm (vnější) s programovatelným osvětlením fluorescentními trubicemi, teplotou (0 - 70 °C) a vlhkostí (10 - 80 %), s nastavitelnou rychlostí ventilátorů, s nerezovými policemi, s dvěma přístupovými otvory se silikonovými zátkami (nahoru a dolu). | 1 | Doc. Jiří Tůma |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 2.078, Doc. Jiří Tůma
12 | Sušárna s nucenou ventilací | P20 | 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | Sušárna s nucenou cirkulací vzduchu s objemem nejmíň 400 litrů, s nastavitelnou teplotou (v °C; regulace teploty od 5°C nad teplotou okolí do 250°) a automatickým vypnutím ohřevu v stanoveném čase, s nastavitelnými otáčky ventilátoru, s nastavením času (od 1 minuty po min. 99 hod) topení, s nerezovým vnitřním povrchem a nastavitelným systémem polic. | 1 | Doc. Jiří Tůma |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 2.078, Doc. Jiří Tůma
13 | Klimatizační komora | P28 | 42510000-4 | Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje | Klimatizační komora, dvoje dveře, o velikosti min. 100x150 cm, 4-5 polic, nastavení teploty 0 - 50°C minimálně, vlhkosti 10-80%, různé možnosti cyklů, přirozené osvětlení zářivkami se spektrem denního světla | 1 | Doc. Petr Bogusch |  | katedra biologie PřF UHK (4470) | nová budova C (Na Soutoku, Hradec Králové) katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK; místnost 3.012, Doc. Petr Bogusch