## 9
Nabídka
KRDMH2019-177-VZ
Dodavatel: |  |  |  | Fakturační adresa:
KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O. |  |  |  | Univerzita Hradec Králové, Přírodov. Fakulta
PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5 |  |  |  | Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
IČO: 26424991 |  |  |  | IČO:62690094
DIČ: CZ26424991 |  |  |  | DIČ: CZ62690094
Dodací adresa:
Univerzita Hradec Králové, Přírodov. Fakulta
Číslo nabídky: | KRDMH2019177
Datum: | 2019-04-22 |  |  | Rokitanského 62
Popis: | Haier |  |  | 500 03 Hradec Králové
Platnost: | 2019-12-31 |  |  | IČO:62690094
DIČ: CZ62690094
Katalogové číslo | Název | Balení | Počet ks | Cena za ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně DPH
DNS na dodávky lab.přístr.-19-2019
Hlubokomrazící box (-86°C)
| S velmi nízkou spotřebou 11,5 kW / | 24 hodin
DW-86L828J | Skříňový hlubokomrazící box -86°C, 828 ltr. |  | 1 | 229990 | 229990 | 278287.9
SALVUM | Hlubokomrazící zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou
Green | dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty
generation | - Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn
- Trvale udržitelná teplota -86°C při okolní teplotě +32°C
.- VIP panel –izolace stěn pomocí vakua
- Vnitřní čistý užitný objem 828 litrů
Teplotní rozsah -40°C až -86°C
- Doporučený rozsah pracovních teplot -50°C až -86°C
- Přesnost 0,1°C
Kapacita až 600 kusů 2" krabiček
- Vnější rozměry: šxhxv 1145x980x1980 mm
- Vnitřní rozměry: šxhxv 870x716x1310 mm
vyrovnávací vakuový ventil umožňující opakované otevření dveří
- Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřmrzání a snadného otevření
- Vnitřní 4-dílné dělené dveře (4 x samostatná oddělení) + 3 nerezové police
- Velmi tichý chod 50,0 dB
- Rrychlost namražování z pokojové teploty na -80 °C cca 320 min
- Rychlost odmražení z -80 °C na pokojovou teplotu cca 300 min
- Čistá váha 380 kg
- Bateriový back-up
Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě pomocí kompenzátoru
Dvoukompresorový systém se dvěmi velmi výkonnými kompresory
Zrychlené chlazení
- Pojezdová kolečka
- Standardní denní spotřeba cca.11,5 kW/24 hod. při maximálním běžném provozu laboratoře
- Nastavitelnost polic v rozmezí od 5 cm po výšku mrazáku
(možno jakkoliv na kombinovat výšku polic po 5 cm)
- Kapilární výměník, který má výrazný vliv na snížení spotřeby
.- Dvoustupňový kaskádový chladicí systém CFC Free (netoxické, neexplozivní)
- Regulační a kontrolní systém jednoduše připojitelný na váš systém
- Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli
- Digitální řídící mikroprocesorový elektronický systém E2003
- Výstup pro externí alarm
S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládáním, záložním bateriovým systémem,
vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot,(minimální a maximální)
- optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, otev.dveří,výpadku proudu, vybitých baterií ,
ucpaného filtru a hlášení poruch
- Uzamykání boxu , USB port,
Možnost vzdáleného připojení alarmů a kontinuálního monitoringu
- Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu
- Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití
- možnost dokoupení zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu
možnost dokoupení připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až
8 telefoních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
- Napájení 230V/50 Hz
(Haier Medical Inc.)
DCJ-55-A | Nerezové skladovací boxy |  | 24 | 1590 | 38160 | 46173.6
pro model 829 ltr.maximální počet na mrazící box
24 kusů, počet krabiček v boxu je 25 kusů
krabiček o výšce 5 cm (2´´), celkem na
mrazící box možno až 600 krabiček,
Volitelné příslušenství pro DW-86L828J
1. Kat.č. CH0047 7-denní bateriový operační kotoučkový nahrávač dat
2. Kat. č. DL300 GPRS ukládání dat, WEB-servis, PDF report
3. Kat. č. LN2BC kompletní N2 záložní systém
4. Kat. č. USB100 USB teplotní data logger
5. Kat. č. WC1000 Vodní chlazení pro ULT mrazák
7. Kat.č. 12093 Cryolog-software pro kompletní evidenci a kontrolu
Mrazícího boxu v anglickém jazyce
Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.
Dodací doba: | Do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Záruční doba: | 24 měsíců
Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.
[5 empty] | Cena bez DPH | 268150
Sleva
[5 empty] | Celkem bez DPH | 268150
[5 empty] | DPH (21%) | 56311.5
Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády. |  |  |  |  | Celkem včetně DPH | 324461.5
Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997