## List1
Technická specifikace a mininimální technické požadavky zadavatele na zařízení, vč. postupu při hodnocení
Položka | Popis | Minimální požadavek na systém | hodnocení v rámci položky | Účastník vyplní nabízené parametry zařízení
U všech bodovaných položek je nutné doložit technickou dokumentaci nebo kontrolní měření potvrzující parametry nabízeného zařízení.
Magnet
1 | Magnetické pole | 11,74 T
2 | Stabilita pole | <5 Hz/h
3 | Odpar kapalného hélia | <13 mL/h
4 | Doba udržení hélia | více nebo rovno 140 dnů | více nebo rovno 140 dnů: 0 bodů více nebo rovno 150 dnů: 1 bod více nebo rovno 160 dnů: 3 body více nebo rovno 170 dnů: 5 body více nebo rovno 180 dnů: 7 body více nebo rovno 190 dnů: 9 bodů
5 | Odpar kapalného dusíku | <230 mL/h
6 | Doba udržení dusíku | >15 dnů
7 | Utlumení vibrací | Potlačení frekvencí >14 Hz
8 | Příslušenství pro plnění kapalného hélia | ano
9 | Příslušenství pro plnění kapalného dusíku | ano
10 | Kapalný dusík a hélium pro instalaci | ano
11 | Systém pro kontinuální měření hladiny kryokapalin (He, N2) | ano
Konzola
12 | Počet RF kanálů | 2
13 | Možnost rozšířit počet RF kanálů na 4 při zachování stejné konzole | ano
14 | Počet akvizičních kanálů | 2
15 | Časové rozlišení | <=12,5 ns
16 | Frekvenční rozlišení | < 0.005 Hz
17 | Fázové rozlišení | < 0.006 °
18 | Rozlišení utlumení | < 0,1dB
19 | spektrální šířka minimálně | 50 Hz -7,5 MHz
20 | Výkon RF pulzu pro 1H | 100 W
21 | Výkon radiofrekvenčního pulzu pro širokopásmovou oblast | 500 W
22 | Lock | 2H
23 | Rozměry | max. šířka*hloubka* výška (1,05*0,90*1,40 m) | (nejmenší nabídnutá půdorysová plocha v m2/ půdorysová plocha v m2 v hodnocené nabídce)*5 = počet bodů zaokrouhlený na jedno desetinné místo
Sondy
Sonda 1
24 | 5mm širokopásmová sonda pro přímou detekci | ano
25 | 1H citlivost | >=800:1
26 | 19F citlivost (1H dekapling) | >= 600:1
27 | 13C citlivost | >=300:1
28 | 13C citlivost (1H dekapling) | >=250:1
29 | 31P citlivost | >=130:1
30 | 15N citlivost | >=35:1
31 | Rozsah frekvencí pro široké pásmo (všechna jádra ve stanoveném rozsahu) | 15N-31P + 19F | 15N-31P + 19F: 0 bodů 33S-109Ag: 10 bodů
32 | Teplotní rozsah | -100°C↔+150°C
Sonda 2
33 | 5mm širokopásmová inverzní sonda | ano
34 | 1H citlivost | >=800:1
35 | Rozsah frekvencí pro široké pásmo (všechna jádra ve stanoveném rozsahu) | 15N-31P | 15N-31P: 0 bodů 33S-109Ag: 10 bodů
36 | Teplotní rozsah | -100°C↔+150°C
Automatizace
37 | Automatický měnič vzorků s min. 24 pozicemi | ano
38 | Automatický měnič vzorků v pracovní výšce | ano
39 | Rotory pro všechny pozice v měniči vzorků | ano
Ovládání a kontrola teploty
40 | Teplotní jednotka pro chlazení vzorků na -40°C, která je nezávislá na kapalném dusíku | ano
41 | Integrované měření reálné teploty uvnitř vzorku a automatické nastavení teploty uvnitř vzorku |  | ano: 2 body ne: 0 bodů
Software
42 | Neomezená plná licence pro ovládání NMR systému | ano
43 | Neomezený software pro optimální využití NMR v systému v automatickém módu bez odborné znalosti, který sám naplánuje měření spektra podle aktuálních potřeb pro měřenou strukturu |  | ano: 4 bodů ne: 0 bodů
44 | Neomezený software pro (polo)automatické ověření struktury malých molekul |  | ano: 3 body ne: 0 bodů
45 | Neomezená procesní licence pro Univerzitu Hradec Králové |  | ano: 1 bod ne: 0 bodů
Příslušenství/Bezpečnostní podpora
46 | Délka záruky (min. 2 roky) | ano | záruka 2 roky: 0 bodů záruka 3 roky: 2 body záruka 4 roky: 4 body záruka 5 a více let: 6 bodů
47 | Každoroční kontrola systému a ověření funkčnosti | ano
48 | Úvodní školení na provoz systému pro min. 6 osob (v trvání min. 3 pracovních dnů po 8 hodinách) na externím pracovišti, kde je obdobný systém již instalován | ano
49 | Zabezpečení a ochrana v případě quench magnetu | ano
50 | Energetická záloha UPS zs kapacitou potřebnou minimálně pro standardní ukončení měření a vypnutí systému | ano
51 | Ovládací PC, vč. příslušenství | Výkon CPU: Průměrný výkon min. 10000 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační pamět: min. 16GB Pevné disky: 1x HDD min. 2TB Optická mechanika: DVD±RW interní Podpora zobrazení na min. tři monitory Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části, myš optická s kolečkem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), hardware plně kompatibilní s OS 3x LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080 Odezva max. 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely v min. délce 2 m: min. 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI ke každému monitoru
52 | Nádoba o objemu 350 litrů pro uskladnění tekutého dusíku | ano
53 | Dewarova nádoba o objemu 100 litrů pro kapalný dusík | ano
54 | Systém poskytující plynné médium potřebné pro manipulaci a temperaci vzorku v čistotě, vlhkosti, tlaku a průtoku vyžadované pro deklarovaný a správný chod nabízeného systému | ano
55 | Kompletní sada standardních vzorků potřebných pro ladění spektrometru a kalibraci pulzů minimálně pro jádra 1H, 13C, 15N, 19F a 31P a pro určení šířky a tvaru spektrální čáry jádra 1H | ano
Další požadavky
56 | Nabízené zařízení musí být plně funkční | ano