## List1
Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele
Položka | Popis | Minimální požadavek | Účastník vyplní nabízené parametry
U všech modře označených položek je nutné hodnotu parametru doložit od výrobce technickou dokumentací
Hmotnostní spektrometr
1 | Hybridní hmotnostní spektrometr s kvadrupólem a vysokorozlišujícím analyzátorem typu analyzátor doby letu, orbitální past, iontová cyklotronová rezonance apod. | ano
2 | Izolační šířka kvadrupólového analyzátoru pro MS/MS experimenty | 0,5 Da
3 | Rozsah m/z vysokorozlišujícího analyzátoru | 50 – 3000
4 | Správnost určení m/z s vnitřní kalibrací | ≤ 1 ppm
5 | Kalibrace m/z stupnice s vnitřním kalibrantem | ano
6 | Stabilita kalibrace m/z stupnice | 72 h
7 | Rozlišovací schopnost hmotnostního spektrometru (FWHM) | 100000
8 | Dynamický rozsah spektrometru v MS spektru | 3 řády
9 | Rychlost záznamu spekter | 20 spekter/s
10 | Měření kladných i záporných iontů v jedné analýze | ano
11 | Rychlost záznamu plných spekter v pozitivním a negativním módu v průběhu měření | 1 Hz
12 | Dusík jako ionizační i kolizní plyn | ano
13 | Váha hmotnostního spektrometru | ≤ 200 Kg
Iontový zdroj a vstup iontů do hmotnostního spektrometru
14 | Vyměnitelný iontový zdroj | ano
15 | Iontový zdroj na principu ESI ionizace kompatibilní s průtoky mobilní fáze v rozsahu 10 - 1000 µl/min | 1
16 | Čištění iontového zdroje a vstupní iontové optiky bez vypnutí vakua přístroje | ano
Měřící módy
17 | Měření spekter v pozitivním a negativním módu | ano
18 | Měření hmotnostních spekter v plném skenu (full scan) | ano
19 | Měření tandemových hmotnostních spekter s výběrem iontu (Data Dependent Analysis), nastavení izolační šířky a kolizní energie pro každý iont | ano
20 | Automatické měření tandemových hmotnostních spekter s výběrem nejvíce intenzivních iontů v plném skenu | ano
Čerpadlo mobilní fáze
21 | Biokompatibilní provedení | ano
22 | Pracovní rozsah pH | 2 – 12
23 | Tvorba gradientu | Binární vysokotlaké míchání gradientu
24 | Složky mobilní fáze | Výběr min. ze 4 složek
25 | Odplyňování složek mobilní fáze | Integrovaný vícekanálový odplyňovač mobilní fáze
26 | Maximální pracovní tlak čerpadla | 150 MPa
27 | Rozsah průtoků mobilní fáze | 0,01 – 5 ml/min
28 | Mrtvý objem čerpadla | ≤ 50 μl
29 | Senzor úniku mobilní fáze | ano
Kolonový termostat
30 | Biokompatibilní provedení | ano
31 | Pracovní rozsah pH | 2 – 12
32 | Rozsah teplot | 25 – 80 °C
33 | Aktivní předehřívání mobilní fáze před kolonou | ano
34 | Počet chromatografických kolon | 2
35 | Integrovaný přepínací ventil | ano
36 | Délka chromatografické kolony s in-line filtrem nebo předkolonkou | 200 mm
Automatický dávkovač vzorku
37 | Biokompatibilní provedení | ano
38 | Pracovní rozsah pH | 2 – 12
39 | Rozsah dávkování vzorku | 0,1 – 20 μl
40 | Správnost dávkování vzorku, RSD | < 0.5%
41 | Rozsah teplot prostoru se vzorky | 4 – 30 °C
42 | Oplach jehly rozpouštědlem | ano
43 | Minimální kapacita 1.5 ml LC vialek | 100
Software a PC
44 | Software pro ladění a ovládání celého systému | ano
45 | Software pro sběr LC/MS dat | ano
46 | Software pro vyhodnocování dat z LC/MS analýz malých molekul umožňující cílenou kvantitativní analýzu 100> molekul a necílenou metabolomickou analýzu | ano
47 | Software pro identifikaci struktury malých molekul na základě m/z, zastoupení izotopů a MS/MS fragmentace | ano
48 | Ovládací PC pro analýzu a procesování dat | 1
49 | PC monitor | 2
50 | Klávesnice, myš | 1
Příslušenství a servisní podpora
51 | Bezolejový zdroj dusíku pro celý LC/MS systém | ano
52 | Systém pro úpravu dusíku na čistotu kolizního plynu | ano
53 | Záložní zdroj UPS na celý LC/MS systém, doba výdrže min. 10 min | ano
Modře označené položky č. 4, 6, 7, 8, 9, 28 představují důležité technické parametry z hlediska kvalitativních vlastností zařízení, které jsou nezbytné pro plánovaný pedagogický a vědecko-výzkumný účel, tj. kvalitativní a kvantitativní analýza látek v syntetických a přírodních vzorcích. Hodnotu těchto parametrů u nabízeného zařízení Zadavavtel tedy požaduje doložit technickou dokumentací od výrobce zařízení.