Příloha č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE – Mikroskopická technika

| - Kamera k mikroskopu s příslušenstvím – 1 ks | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| barevná digitální kamera určená pro dokumentaci a analýzu mikroskopických preparátů |  |
| Minimální technické požadavky |  |
| zorné pole odpovídající úhlopříčce snímače min. 21 mm, |  |
| obrazové rozlišení min. 4K při snímkové frekvenci min. 22 snímků/s, |  |
| obrazové rozlišení min. Full HD při snímkové frekvenci min. 60 snímků/s, |  |
| CMOS snímač vybavený celosnímkovou závěrkou (global shutter) nebo ekvivalentním řešením umožňujícím současnou expozici všech pixelů bez zkreslení pohybu, |  |
| technologie zajišťující věrné barevné podání (např. vícenásobná osová korekce barev, pokročilé barevné filtry nebo ekvivalentní řešení), |  |
| optimalizace pro fluorescenční zobrazování, |  |
| integrované funkce potlačení obrazového šumu, |  |
| vysoká citlivost snímače umožňující práci při nízkých hladinách signálu, |  |
| možnost využití technologie vícenásobného posunu pixelů (pixel shifting) nebo ekvivalentního řešení umožňujícího dosažení výsledného rozlišení minimálně 8192 × 6000 pixelů, |  |
| Požadované příslušenství |  |
| součástí dodávky musí být kompatibilní mechanický adaptér pro připojení k mikroskopu a plně funkční software pro snímání, zpracování, měření a archivaci obrazové dokumentace. |  |
| Instalace a uvedení do provozu |  |
| dodavatel zajistí odbornou instalaci kamery na místě plnění, její plnou integraci se stávajícím mikroskopickým systémem (BX53, tedy třída BX nebo konstrukčně a funkčně ekvivalentní řešení) a uvedení zařízení do provozuschopného stavu, |  |
| součástí plnění je základní zaškolení obsluhy v rozsahu nezbytném pro běžné používání zařízení a softwaru. |  |

| - Příslušenství pro terénní mikroskop – 1 ks | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| Zadavatel požaduje dodání následujících komponent 1 – 5 (1 sada), které splňují minimálně uvedené technické parametry: |  |
| 1. Transportní box |  |
| mechanicky odolný transportní box určený pro bezpečné přenášení mikroskopu a příslušenství, |  |
| vnitřní ochranná fixace zabraňující pohybu zařízení během transportu, |  |
| rozměrová kompatibilita s terénním mikroskopem používaným zadavatelem |  |
| 2. Okuláry |  |
| optická kvalita odpovídající profesionálnímu použití v terénních podmínkách, |  |
| vhodné zvětšení pro detailní hodnocení mikroznaků. |  |
| Možnost přepravy minimálně 2 osob |  |
| 3. Měřítko do okuláru (okulárový mikrometr) |  |
| určeno pro orientační stanovení velikosti pozorovaných objektů, |  |
| plně kompatibilní s dodanými okuláry a mikroskopem. |  |
| 4. Externí napájecí zdroj (powerbanka) |  |
| kompatibilní s mikroskopickým systémem používaným zadavatelem, |  |
| kapacita umožňující provoz prosvětlovací jednotky mikroskopu po dobu odpovídající minimálně běžnému pracovnímu dni v terénu (min. 8 hodin), |  |
| bezpečné napěťové a proudové parametry odpovídající požadavkům výrobce mikroskopu, |  |
| ochrana proti přepětí, přehřátí a hlubokému vybití. |  |
| 5. Kompatibilita |  |
| dodané příslušenství musí být plně technicky kompatibilní se stávajícím mikroskopem zadavatele (BX53, tedy třída BX nebo konstrukčně a funkčně ekvivalentní řešení) bez nutnosti konstrukčních úprav zařízení, |  |
| zadavatel připouští nabídku originálního příslušenství výrobce mikroskopu nebo technicky a kvalitativně ekvivalentního řešení, které prokazatelně zajistí plnou funkční kompatibilitu a neomezí záruční podmínky stávajícího zařízení. |  |
| Instalace a uvedení do provozu |  |
| dodavatel zajistí ověření kompatibility a funkčnosti dodaného příslušenství s mikroskopem v místě plnění, |  |
| v případě napájecího zdroje provede kontrolu bezpečnosti provozu a základní instruktáž obsluhy. |  |

| - Stereomikroskop s osvětlením (stereomikroskop s binokulární hlavou) – 8 sestav | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| dodávka osmi stereomikroskopických sestav s LED osvětlením určených pro laboratorní výuku, mikroskopické studium biologických objektů a přípravu preparátů. Požadované přístroje musí tvořit výrobcem určený, plně kompatibilní opticko-mechanický systém. Dodavatel odpovídá za plnou funkčnost sestavy jako celku. Součástí dodávky musí být napájecí jednotka a všechny prvky nezbytné pro plnohodnotný provoz. |  |
| Minimální technické požadavky |  |
| Stereomikroskopické tělo |  |
| optická soustava typu Greenough nebo opticky plně ekvivalentní řešení, |  |
| úhel konvergence optických os přibližně 10°, |  |
| plynulý zoom s poměrem minimálně 5 : 1, |  |
| rozsah zvětšení při použití 10× okulárů minimálně 8×–40×, |  |
| pracovní vzdálenost se standardním objektivem 1× minimálně 100 mm, |  |
| vysoká rovinnost obrazu a výrazná hloubka ostrosti vhodná pro práci s prostorově členěnými biologickými objekty, |  |
| optimalizované barevné podání prostřednictvím vícenásobných antireflexních vrstev, |  |
| kompaktní „slim“ konstrukce vhodná pro samostatné použití i integraci do laboratorní sestavy, |  |
| binokulární tubus se sklonem přibližně 45°, ergonomické provedení, |  |
| možnost systémového rozšíření o dokumentační výstup (např. trinokulární varianta nebo ekvivalentní řešení v rámci dané produktové řady). |  |
| Okuláry |  |
| zvětšení 10×, |  |
| zorné číslo (Field Number) minimálně 22 mm, |  |
| provedení s vysokým očním bodem (high eyepoint) nebo ekvivalentní řešení umožňující komfortní pozorování i pro uživatele s brýlemi, |  |
| plná kompatibilita s dodaným mikroskopickým tělem. |  |
| Stojan |  |
| stabilní stolní stojan určený pro daný typ stereomikroskopického těla, |  |
| přesný a plynulý mechanismus ostření, |  |
| robustní konstrukce vhodná pro intenzivní laboratorní provoz, |  |
| konstrukční řešení umožňující integraci reflektovaného i procházejícího osvětlení, |  |
| kompatibilita v rámci jedné produktové řady. |  |
| Kruhové LED osvětlení |  |
| LED osvětlení umožňující reflektované a/nebo procházející světlo, |  |
| homogenní osvětlení bez výrazných stínů, |  |
| plynulá regulace intenzity, |  |
| minimální produkce odpadového tepla, |  |
| spektrální charakteristika vhodná pro dlouhodobé pozorování biologických vzorků, |  |
| konstrukce umožňující snadnou manipulaci se vzorkem díky nízkému profilu základny, |  |
| montáž na objektivovou část mikroskopu přímo nebo prostřednictvím dodaného adaptéru, |  |
| včetně napájení a montážních prvků. |  |
| Adaptér pro montáž kruhového světla |  |
| adaptér zajišťující mechanickou kompatibilitu mezi kruhovým osvětlením a mikroskopem, |  |
| bezpečné uchycení bez omezení optiky a bez nutnosti úprav zařízení. |  |
| Pracovní destička černá/bílá |  |
| oboustranná destička (černá/bílá), |  |
| kompatibilní se stojanem, matný povrch pro kontrastní pozorování. |  |
| Ochranný kryt proti prachu |  |
| kryt pro zakrytí kompletní sestavy na stojanu, |  |
| opakovaně použitelný, odolný běžnému laboratornímu provozu |  |
| Požadavek na systémovost: |  |
| Veškeré dodané komponenty musí tvořit kompatibilní systém v rámci jedné konstrukční a optické platformy. Zadavatel nepřipouští kombinaci náhodně sestavených komponent různých výrobců, pokud by nebyla zajištěna plná mechanická, optická a funkční kompatibilita bez omezení záručních podmínek. Zadavatel připouští nabídku technicky a kvalitativně ekvivalentního řešení splňujícího všechny výše uvedené minimální parametry. |  |
| Instalace a uvedení do provozu: |  |
| dodavatel zajistí ověření kompatibility a funkčnosti v místě plnění, |  |
| v případě napájecího zdroje provede kontrolu bezpečnosti provozu a základní instruktáž obsluhy. |  |

| 4. Kruhové osvětlení k mikroskopu – 8 ks | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| Minimální technické požadavky |  |
| kruhová konstrukce světelného zdroje určená pro montáž na objektiv stereomikroskopu, |  |
| světelný zdroj tvořený minimálně 80 bílými LED diodami nebo ekvivalentním řešením zajišťujícím srovnatelnou homogenitu a intenzitu osvětlení, |  |
| elektronická regulace jasu s plynulým nastavením intenzity, |  |
| možnost segmentového řízení LED diod, minimálně 8 samostatně řiditelných segmentů (programovatelně volitelné skupiny LED), |  |
| provozní režimy umožňující: |  |
| zapnutí všech LED, |  |
| zapnutí poloviny LED, |  |
| zapnutí čtvrtiny LED, |  |
| zapnutí dvou protilehlých segmentů, |  |
| rotační režim střídání svítících a nesvítících segmentů nebo funkčně ekvivalentní způsob zvýraznění reliéfu povrchu, |  |
| pracovní vzdálenost kompatibilní se stereomikroskopem v rozsahu přibližně 35–120 mm, |  |
| světelný výkon odpovídající minimálně intenzitě 150 W halogenového zdroje nebo vyšší (vyjádřeno ekvivalentem osvětlení pracovního pole), |  |
| homogenní osvětlení bez výrazných stínů v celém zorném poli při běžných pracovních vzdálenostech stereomikroskopu, |  |
| nízká produkce odpadového tepla vhodná pro dlouhodobé pozorování biologických vzorků. |  |
| Požadované příslušenství |  |
| Součástí dodávky musí být napájecí jednotka |  |
| Součástí dodávky musí být montážní adaptér splňující minimálně: |  |
| mechanickou kompatibilitu s dodaným kruhovým osvětlením a objektivovou částí stereomikroskopu používaného zadavatelem, |  |
| závitové nebo ekvivalentní mechanické uchycení odpovídající systémové platformě stereomikroskopu (např. rozhraní typu M48 nebo ekvivalentní), |  |
| pevné a stabilní uchycení bez omezení optické dráhy, |  |
| instalaci bez nutnosti konstrukčních úprav mikroskopu. |  |
| Požadavek na kompatibilitu: |  |
| Kruhové osvětlení a adaptér musí tvořit výrobcem určený kompatibilní systém a být plně funkční se stereomikroskopem používaným zadavatelem (třída SZ nebo konstrukčně a funkčně ekvivalentní řešení). Dodavatel garantuje plnou mechanickou a funkční kompatibilitu bez omezení záručních podmínek zařízení. Zadavatel připouští technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení splňující všechny výše uvedené minimální parametry. |  |
| Instalace a uvedení do provozu |  |
| dodavatel zajistí ověření kompatibility a funkčnosti dodaného příslušenství s mikroskopem v místě plnění, |  |
| v případě napájecího zdroje provede kontrolu bezpečnosti provozu a základní instruktáž obsluhy. |  |

Záruka vztahující  se na  všechny  součásti  dodávky:

- minimální záruční doba 24 měsíců ode dne protokolárního předání

- záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady,

- záruční servis zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných částí.

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET | Maximální cena bez DPH | Nabídková cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. Kamera k mikroskopu s příslušenstvím – 1 ks | 321 046,- Kč |  |
| 2. Příslušenství pro terénní mikroskop – 1 ks | 34 613,- Kč |  |
| 3. Stereomikroskop s osvětlením (stereomikroskop s binokulární hlavou) – 8 sestav (cena z 8 sestav) | 419 272,- Kč |  |
| 4. Kruhové osvětlení k mikroskopu– 8 ks (cena z 8 ks) | 145 963,- Kč |  |
| CENA CELKEM | 920 894,- Kč |  |