## Sheet1
Specifikace UHPLC
Pumpa | vysokotlaké binární směšování
gradientová pumpa s tlakovým limitem minimálně 1300 bar při průtoku do 2 ml/min
možnost průtoku od 1 µl/min až do 5000 µl/min s možností nastavení průtoku s krokem max. 300pL
mísení mobilní fáze v rozsahu od 1 do 99%
vestavěný vakuový degasser
mrtvý objem s mixérem max 50 µl
automatický a programovatelný oplach pístů
Autosampler | kapacita min 100 ks 2 ml vialek
možnost rozšíření až na 400 ks 2 ml vialek v rámci stejného modulu bez nutnosti přikoupení dalšího chromatografického modulu
chlazení vzorků až na teplotu 4°C
tlaková odolnost minimálně 1 300 bar
možnost nástřiku v rozsahu 0,1 – 20 µl
carry over < 30 ppm
Kolonový prostor | termostatování kolon od 20 °C pod okolní teplotu až do 100 °C bez nuceného oběhu vzduchu
současné zapojení až 4 kolon o délce až 25 cm nebo 8 kolon o délce 10 cm
teplotní stabilita ± 0,05 °C
teplotní přesnost ± 0,5 °C
dvě oddělené kolonové zóny, samostatně ovládané
Specifikace DAD detektor a MS detektoru
Detektor diodového pole | diodové pole s 1024 diodami
vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-640 nm
online sběr spekter
tvorba vlastní knihovny spekter
rychlost sběru dat min 220 Hz
vysoce citlivá cela s optická dráhou min.10 mm o objemu max. 1 uL
Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu | Ionizace elektrosprejem
Orthogonální iontový zdroj využívající přehřátý sušící plyn pro vyšší efektivitu ionizace a desolvatace
Přenos iontů mezi atmosférickou a vakuovanou částí přístroje zajišťuje kapilára delší než 8 cm.
Citlivost v pozitivním ESI MRM režimu pro reserpin provyjádřená jako přístrojová mez detekce (instrument detection limit, IDL) *) maximálně 5 fg na kolonu
Citlivost v negativním ESI MRM režimu pro chloramphenicol vyjádřená jako přístrojová mez detekce (instrument detection limit, IDL) *) maximálně 5 fg na kolonu
Lineární dynamický rozsah alespoň 6 řádů
Doba přepínání polarity (pozitivní/negativní ionty) maximálně 30 ms
Rychlost sběru dat alespoň 16,000 Da/sec
Minimální nastavitelný dwell time ≤ 0,6 msec
Hmotnostní rozsah alespoň 5-3000 Da
Systém umožňuje provádět následující typy měření: MS sken, MS SIM, MS/MS MRM, MS/MS měření neutrální ztráty, MS/MS sken produktových spekter, MS/MS sken prekurzorových iontů, MS/MS MRM s možností nastavení až do 9 MRM přechodů spouštěných intenzitou primárního MRM přechodu
Software | Jednotný software pro ovládání kapalinového chromatografu i hmotnostního spektrometru
Software pro vyhodnocení dat, s možností kontroly kvality měření pomocí sledování parametrů jednotlivých píků a jejich shody s uživatelem nastavenými kritérii (poměry MRM přechodů, shodu s produktovým spektrem, přesnost, správnost, odchylky retenčního času, symetrii píku atd.) Automatické načtení těchto parametrů z analýzy standardů. Software musí také umožňovat automatické vyhodnocení QC vzorků a odečet blanku z kalibrace.
Software pro optimalizaci MRM přechodů. Možnost automatické optimalizace alespoň 7 MRM přechodů současně s využitím jak přímé infuze tak i po chromatografické separaci roztoku standardu či vzorku. Software na základě sumárního vzorce automaticky vybere nejintenzivnější prekurzor, detekuje produktové ionty a nalezne pro ně optimální kolizní energii. Software dále musí umožňovat vedení databázi optimalizovaných MRM přechodů včetně retenčních časů (při optimalizaci s chromatografií) a jejich automatický export do měřící metody.
Software pro automatické ladění všech parametrů iontového zdroje
Softwarově automatizované rozložení MRM přechodů podle retenčních časů analytů s automatickou optimalizací dwell time v každém bodě pro dosažení konstantního počtu bodů přes každý chromatografický pík, bez ohledu na počtu analytů měřených paralelně v daném časovém okně
Možnost sběru až 7 doplnitelných MRM podmíněných intenzitou signálu hlavního MRM přechodu, včetně možnosti využití knihoven s fragmentačními spektry
Řídící PC | S parametry dostačujícími k ovládání zařízení a zpracování dat
laserová barevná tiskárna, 2x monitor min 22´, myš, klávesnice
Přístroj HPLC-MS bude umístěn v místnosti C3.047
Garanti a osoby pro zaškolení obsluhy: doc. Dohnal, dr. Skarka, dr. Andrys
*) Postup stanovení IDL
Přístrojová mez detekce (Instrument Detection Limit, IDL) se vypočte následujícím způsobem:
IDL (fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg)
t …..kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99% hladinu spolehlivosti s n – 1 stupňi volnosti, kde n je počet měření
%RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními
V případě, že Instrument Detection Limit (IDL) není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace.